平行生物反应器系统采购招标文件

编号：招(设)[2018][C]060号

根据工作需要，上海交通大学生命学院需要购置平行生物反应器系统，现将技术及商务要求列举如下。

一、配置清单及设备用途：

设备名称：平行生物反应器系统

数量：1套

设备配置清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5L四联玻璃发酵罐 | 4套 |
| 2 | 空气压缩机 | 1台 |

用于: 主要用于细菌,酵母,丝状真菌等微生物发酵等全自动化小规模培养和平行实验，发酵条件优化，分批发酵、补料发酵和连续发酵过程。该系统能够控制单个发酵罐，也可以同时独立的控制4个发酵罐。

二、主要技术指标（所有带★的条款及要求，投标人必须满足，若有一项不满足将导致废标。）

5L四联玻璃发酵罐一套

1 系统组成：

★1.1、5L玻璃发酵罐，不锈钢罐盖，硅硼玻璃罐体，不锈钢圆形罐底夹套及5mm不锈钢罐体夹套联合控温，底部加热毯加热（需提供相关文件或彩页盖章证明）

1.2、灭菌方式：灭菌器离位灭菌

★1.3、搅拌系统：采用顶部磁力搅拌系统（无机械密封、零泄漏、无污染、免维护、上悬挂磁力搅拌系统。（需提供相关文件或彩页盖章证明）

1.4、pＨ电极、DO电极、变送器及导线等采用原装进口产品。

★1.5、温度、pH、溶氧、液位、补料和泡沫都为各自独立的变送器，便于维修更换。

1.6 蠕动泵：4路蠕动泵

1.7控制系统为进口PLC结合10英寸以上液晶触摸屏。

2技术参数：

★2.1、搅拌转速：采用发酵罐专用伺服电机，宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩。5L：0~1200rpm无级变速；精度：±1rpm；

2.2、搅拌形式：搅拌形式: 直叶和斜叶二级搅拌桨、机械压迫式消泡桨（一级）、四块档料板；

2.3、pH控制：pH电极，采用智能PID控制，蠕动泵自动补酸/碱；可使酸碱度的控制性能非常优良；范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph。

2.4、DO控制：DO电极，采用智能PID控制，可与转速补料关联；使溶解氧参数的控制达到了很理想效果；范围：0~100%，控制精度:±3%; 分辨率:0.1%。

★2.5、温度控制：PT100电极检测，串级自动控制；电加热，水冷却；优倍智能模块控制保证了温控的快速性、准确性；范围:冷却水温度+5~65℃；精度:±0.1℃；分辨率:0.1℃。

2.6、泡沫控制：电极检测，蠕动泵补消泡剂，自动控制。

2.7、通气：空气手动控制。

2.8、进气：底部通气方式；底部环形气体分布器

2.9、尾气冷凝器：加大冷凝面积

★2.10分析软件：能完成分析、计算参数：OUR（摄氧速率）、CER（二氧化碳释放速率）、RQ（呼吸商：摄氧速率和二氧化碳释放率比）、Kla（耗氧和溶氧比）、ECO2、EO2、菌量、糖、氮、补料、效价等。可以接入质谱等尾气分析系统；

公用系统要求：

1、静音无油空气压缩机：噪音值60分贝，输出流量：≥100L/min，最高压力≥７bar；压力开关设定调节范围4-10bar，带减压和空气预处理装置，通气量：按大于1：2配置。

三. 技术服务要求

3.1 设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.2技术培训

为买方免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3.3验收标准

1）外观完整无损伤；软件使用正常

2）96小时无菌试验

3）转速、温度、pH、DO等参数控制正常

3.4 质保期及服务响应时间：

提供壹年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在2小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

3.5技术支持：在上海有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

3.6 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。

四、商务部分

|  | 人民币设备 | 外币设备 |
| --- | --- | --- |
| 报价方式 | 人民币 | CIF/CIP国际通用货币或人民币（不能限制国内厂商） |
| 交货地点 | 用户指定地点 | 上海机场（上海港） |
| 付款方式 | 预付90%，验收合格后付10%（或者货到付款） | 100%L/C，90%即期，10%验收合格后支付 |
| 交货期 | 签订合同后3个月内 |
| 备注 | 商务条款可根据实际情况略微变动，但不支持100%电汇预付 |

五、供应商提交的响应文件要求（均须被授权人签字并盖公章）：

1、报价一览表：包括序号/货物名称/制造商/型号规格/数量/产地/投标总价/交货期/交货地点/付款方式/质保期；

2、分项报价表；

3、技术、商务偏离表；

4、服务承诺；

5、法人授权书（须法人代表签字）；

6、供应商资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件并加盖公章。提供制造商售后服务承诺书以及盖章彩页；产品制造商营业执照须有5年以上生产经验；必须提供产品制造厂家压力容器制造证书、计算机软件著作权登记证书；提供制造商授权书）。

7、保留对中标产品制造商实际现场考察的权利。

供应商须仔细阅读采购文件的全部条款,并作出明确响应。

请各供应商根据采购文件的要求，将响应文件于2018年7月17日下午15:00前现场交于闵行东川路800号上海交通大学生物药学楼2-121，邮编200240。若标书中的材料内容不全或与实际不符者，或逾期未交付者，视为自动放弃招标。具体评标时间和地点另行通知。

联系人：徐毅       电话：34205709     E-Mail：yixu@sjtu.edu.cn

技术联系人：唐鸿志  电话：34204066    E-Mail：tanghongzhi@sjtu.edu.cn