多孔板荧光分析仪采购招标文件

编号：招(设)[2018][C]089号

根据工作需要，上海交通大学上海交通大学生命科学技术学院学院需要购置多孔板荧光分析仪，现将技术及商务要求列举如下。

一、配置清单及设备用途：

设备名称：多孔板荧光分析仪

数量：1台

用于：研究持续观察细菌的生长状态和对应的基因表达情况；用于定量测定酶学反应，尤其是以荧光等底物或产物的反应过程    。

二、主要技术指标（所有带*的条款及要求，投标人必须满足，若有一项不满足将导致废标。）

（一）、系统参数

1 荧光强度

1.1 光源：高能量氙闪灯

1.2波长范围：250-850 nm

1.3波长选择：四光栅单色器，激发侧双光栅，发射侧双光栅。

1.4带宽：激发≤16nm，发射≤16nm

*1.5 灵敏度确保值：顶底部分别为≤2.5 pM 荧光素（0.25fmol/well 384孔板）/ 4 pM 荧光素（0.4fmol/well 384孔板）

*1.6动态范围：≥7个数量级

1.7荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染光

谱特性

2发光

2.1动态范围：> 6个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围

2.2积分时间：0ms-100s，可根据反应时间长短来调整数据采集时间

2.3灵敏度确保值：≤20 amol /孔 ATP闪光分析

2.4发光扫描：可进行发光扫描，1nm步进，绘制发光扫描图

2.5检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等

3吸收光

3.1光源：高能氙闪灯

3.2波长选择：双光栅单色器，一次检测最多可进行6种波长测量

3.3波长范围：230-999 nm，1 nm 步进

3.4带宽：4nm (230-285nm)，8nm(>285nm)

3.5测量范围：0-4.0 OD

*3.6 OD分辨率：0.0001 OD

3.7光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量

4时间分辨荧光

4.1光源：高能氙闪灯

4.2波长范围：250-850nm

4.3灵敏度确保值：120amol/well，384孔板

5超微量检测模块

5.1检测样品：能同时进行≥16个2μl蛋白/核酸等样品的检测

*5.2检测模式：吸收光模式、荧光模式、发光模式

（二）、检测设定：

1 单点数据检测次数：1-255次/单个数据点，提高数据检测稳定性

2 孔板类型：6-384孔板

3 孔域扫描：进行高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描

4 探头高度自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度

5 检测速度可调：可根据实验需要调整检测速度，调整检测时间。标准检测时间：

96 孔：                11 秒

384 孔：               22 秒

*6 温度控制：至45℃，温度均一性±0.2℃@37℃

7凝集控制技术：可通过温度梯度设置，有效防止长时间观测的凝集现象产生

8震荡：可选线性、轨道、双轨道振荡

9标配正版软件：中英文可选

（三）、技术服务要求

3.1 设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.2技术培训

为买方免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3.3验收标准

仪器能够利用标准品达到设计指标。

3.4 质保期及服务响应时间：

提供3年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在2小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

3.5技术支持：在上海有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

3.6 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。

四、商务部分

|  | 人民币设备 | 外币设备 |
| --- | --- | --- |
| 报价方式 | 人民币 | CIF/CIP国际通用货币或人民币（不能限制国内厂商） |
| 交货地点 | 用户指定地点 | 上海机场（上海港） |
| 付款方式 | 预付30%，验收合格后付60%，质保期后付10% （或者货到付款） | 100% L/C，90%即期，10%验收合格后支付 |
| 交货期 | 信用证和免表下来后2个月内 |

五、供应商提交的响应文件要求（均须被授权人签字并盖公章）：

1、报价一览表：包括序号/货物名称/制造商/型号规格/数量/产地/投标总价/交货期/交货地点/付款方式/质保期；

2、分项报价表；

3、技术、商务偏离表；

4、服务承诺；

5、法人授权书（须法人代表签字）；

6、供应商资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件并加盖公章）。

供应商须仔细阅读采购文件的全部条款,并作出明确响应。

请各供应商根据采购文件的要求，将响应文件于2018年7月17日下午15:00前现场交于闵行东川路800号上海交通大学生物药学楼2-121，邮编200240。若标书中的材料内容不全或与实际不符者，或逾期未交付者，视为自动放弃招标。具体评标时间和地点另行通知。

联系人：徐毅       电话：34205709     E-Mail：yixu@sjtu.edu.cn

技术联系人：董涛  电话：34208591  E-Mail：tdong@sjtu.edu.cn