微环境研究系统采购招标文件

编号：招(设)[2018][C]059号

根据工作需要，上海交通大学上海交通大学生命科学技术学院学院需要购置微环境研究系统，现将技术及商务要求列举如下。

一、配置清单及设备用途：

设备名称：微环境研究系统

数量：1台

用于：研究污泥絮体、生物膜等样品的微观结构（微米尺度上的分布）和传质机理，获得高空间精度和高分辨率的数据，对常规方法无法分辨的小尺度过程和作用机理进行研究。

二、主要技术指标（所有带*的条款及要求，投标人必须满足，若有一项不满足将导致废标。）

2.1、主机一台

2.1.1 包含两个皮安通道，一个毫伏通道和一个温度通道。

*2.1.2 皮安通道测O2、H2S、H2、N2O、NO等参数。

*2.1.3 毫伏通道测pH、电位。

2.1.4 温度通道测温度，测量范围-10 - +100℃。

2.1.5  USB接口。

2.2、实验室支架一台，孔间距5cm，表面化学防腐蚀处理。

*2.3、手动微电极推进器一台，双头，双电极同时测量，Z轴总运动距离47 mm，其中37 mm步进精度为100 µm；另外10 mm步进精度为10 µm。

*2.4、马达控制器一台，Z轴总运动距离100 mm，步进精度1 µm。

2.5、高级剖面分析软件一套，控制马达控制器自动设置微电极运动步进，自动取停留点平均值，自动计算界面的通量，内部微层产率和消耗率。

*2.6、 O2微电极两根，尖端外径分别为10µm，测量范围：0-1 atm pO2，检测下限：0.3 µM。

*2.7、H2S微电极两根，尖端外径25µm，测量范围：0-5 mM H2S（水中），线性范围：0-300 µM H2S（水中），检测下限：0.3 µM。

*2.8、N2O微电极一根，尖端外径分别为25µm，测量范围：水中0-500 µM，检测下限：水中0.5 µM。

*2.9、pH微电极两根，尖端外径分别为25µm，测量范围：pH2-10，线性范围pH 4-9，检测精度：0.1pH。

*2.10、氧化还原电位微电极两根，尖端外径分别为25µm，测量范围：全范围，检测精度：0.1 mV。

2.11、标准参比电极一根，Ag+/AgCl，用于给pH、电位电极进行参比，尖端外径5 mm。

2.12、校正器一个，有机玻璃材质，容积300mL，用于高精度校正电极。

三. 技术服务要求

3.1 设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.2技术培训

为买方免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3.3验收标准

3.3.1、系统可测氧气、硫化氢、氧化亚氮、pH值、氧化还原电位。

3.3.2、马达空间精度可达1微米，马达Z轴行程为10厘米。

3.3.3、微电极测试精度和范围符合参数要求。

3.4 质保期及服务响应时间：

系统硬件提供1年免费保修，微电极质保期三个月，保修期自验收合格之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在2小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

3.5技术支持：在上海有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

3.6 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。

四、商务部分

|  | 人民币设备 | 外币设备 |
| --- | --- | --- |
| 报价方式 | 人民币 | CIF/CIP国际通用货币或人民币（不能限制国内厂商） |
| 交货地点 | 用户指定地点 | 上海机场（上海港） |
| 付款方式 | 预付30%，验收合格后付60%，质保期后付10% （或者货到付款） | 100% L/C，90%即期，10%验收合格后支付 |
| 交货期 | 信用证和免表下来后2个月内 |

五、供应商提交的响应文件要求（均须被授权人签字并盖公章）：

1、报价一览表：包括序号/货物名称/制造商/型号规格/数量/产地/投标总价/交货期/交货地点/付款方式/质保期；

2、分项报价表；

3、技术、商务偏离表；

4、服务承诺；

5、法人授权书（须法人代表签字）；

6、供应商资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件并加盖公章）。

供应商须仔细阅读采购文件的全部条款,并作出明确响应。

请各供应商根据采购文件的要求，将响应文件于2018年7月17日下午15:00前现场交于闵行东川路800号上海交通大学生物药学楼2-121，邮编200240。若标书中的材料内容不全或与实际不符者，或逾期未交付者，视为自动放弃招标。具体评标时间和地点另行通知。

联系人：徐毅       电话：34205709     E-Mail：yixu@sjtu.edu.cn

技术联系人：赵宇峰  电话：15821809692  E-Mail：yfzhao21@sjtu.edu.cn